151. CAMILLA PARA OBESO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | PARTIDA | |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN TÉCNICA: | 1. TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DE 17°COMO MÍNIMO. 2. COLCHÓN DE POLIURETANO DE 7.5 CM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, DE ALTA DENSIDAD, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO. DE LA MISMA MARCA DE LA CAMILLA Y DIMENSIONES ACORDE AL MODELO. 3. QUE SOPORTE UN PESO DE 318 KG COMO MÍNIMO. 4. SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER, QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 90O COMO MÍNIMO, ANGULACIÓN DE RODILLA DE 40°. 5. DIMENSIONES (+/- 5%):    1. SUPERFICIE DEL PACIENTE: 191 CM DE LARGO POR 66 CM DE ANCHO.    2. CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): 216 CM DE LARGO POR 86.5 CM DE ANCHO. 6. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 53 CM A 86.4 CM (+/- 5 CM), MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN. 7. SUPERFICIE DE LA CAMILLA RÍGIDA TOTALMENTE RADIO TRANSPARENTE. 8. BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES. 9. PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA. 10. BASE O COMPARTIMIENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXÍGENO Y PERTENENCIAS DEL PACIENTE. 11. RUEDAS ANTIESTÁTICAS O CONDUCTIVAS DE 20 CM COMO MÍNIMO. 12. CAPACIDAD DE COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS. 13. CUATRO RUEDAS CON FRENO CENTRALIZADO PARA LAS CUATRO RUEDAS. 14. CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCIÓN DE LA CAMILLA A TRAVÉS DE QUINTA RUEDA. 15. CINTURONES DE SUJECIÓN PARA EL PACIENTE AL MENOS DOS. 16. GANCHOS O SOPORTES PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | | DESCRIPCIÓN | | | |
| 1 | | POSTE DE ALTURA VARIABLE O TELESCÓPICO. | | | |
|  | |  | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | | DESCRIPCIÓN | | | |
|  | |  | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO** |  |