68. DERMATÓMO ELÉCTRICO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DESCRIPCION  1. DESCRIPCIÓN  1.1. EQUIPO PARA USO EN DERMATOLOGÍA/TRAUMATOLOGÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE INJERTOS CUTÁNEOS, FUNCIÓN POR MEDIO DE ACUMULADOR, EQUIPO CON SEGURO CONTRA ACCIONAMIENTO INVOLUNTARIO, POTENCIA MÁXIMA DE 250 W, CON FRECUENCIA DE OSCILACIÓN 0 1/MIN HASTA APROX.6 500 1/MIN.  1.2. PARA TOMAR INJERTO DE PIEL, ESPESOR DE CORTE AJUSTABLE DE 0.2 A 1.2 MM, INTERVALOS DE ESCALA DE 1/10 MM.  1.3. CON BATERÍA O ACUMULADOR NIMH, CON TENSIÓN DE CORRIENTE CONTINUA 9,6 V, CAPACIDAD NOMINAL 1,05 AH.  1.4. MANGO CON CARCASA DE TITANIO.  1.5. SISTEMA DE AJUSTE PARA CORTE DE TEJIDO.  1.6. ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR MEDIO DE BOTÓN MANUAL.  1.7. NAVAJA ÚNICA EL CORTE MÁXIMO DE 78 MM AJUSTABLE POR 10 PESTAÑAS DE 8 MM DE ANCHO QUE SE REALIZA A TRAVÉS DEL EQUIPO  1.8 SISTEMA AJUSTABLE DE ANCHO DEL CORTE MÁX. 78 MM, REGULABLE MEDIANTE 10 LENGÜETAS DE 8 MM DE ANCHO CADA UNA, NAVAJA ÚNICA DE CORTE.  2. ACCESORIOS  2.1. CESTA Y CONTENEDOR, CON SOPORTES DE FIJACIÓN ECCOS PARA ESTERILIZACIÓN EN EL MÉTODO DE VACÍO FRACCIONADO A 134 °C DURANTE 5 MIN DE LA MISMA MARCA DE EQUIPO OFERTADO.  2.1.1. CON SEGURO  2.1.2 ESTERILIZABLE EN EL MÉTODO DE VACÍO FRACCIONADO A 134 °C DURANTE 5 MIN  2.2 CABLE DE CORRIENTE, DE 3 M DE LONGITUD O MAYOR PARA EL CARGADOR DE LA BATERIA RECARGABLE, INCLUYE BATERIA RECARGABLE PARA SU FUNCIONAMIENTO CON SU CARGADOR CORRESPONDIENTE.  3. CONSUMIBLES  3.1 HOJAS INTERCAMBIABLES PARA DERMATOMO  3.1.1 HOJA PARA DERMATOMO UN SOLO USO, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO. CAJA CON 10 PIEZAS  4. INSTALACIÓN  4.1 PIEZA DE MANO TENSIÓN DE CORRIENTE CONTINUA 9.6 V, CORRIENTE NOMINAL APROX. 2 A.  5. MANTENIMIENTO  5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A REQUISITOS ESTABLECIDOS POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.  ADICIONALES.  . LUBRICANTE EN SPRAY PARA MOTORES PERMEABLE AL VAPOR 300 ML DE LA MISMA MARCA QUE EL EQUIPO OFERTADO.  . FILTRO, PRECINTO Y CANDADOS PARA CONTENEDOR  . DISPOSITIVO DE REMOCIÓN DE BATERÍA QUE GARANTICE LA ESTERILIDAD EN EL ÁREA. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |