156. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL DE EMERGENCIA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | DEFINICIÓN:  LAMPARA QUIRÚRGICA PORTATIL  DESCRIPCIÓN TÉCNICA:   1. LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL CON LUZ LED DE INTENSIDAD DE LUZ VARIABLE QUE NO GENERE CALOR CON CONTROL DE ENCENDIDO A PISO. 2. MONTAJE: 3. COLUMNA FIJA A PEDESTAL RODABLE. 4. UN BRAZO PORTA LÁMPARA CON: 5. GIRO ROTAROIO DE 360° 6. AJUSTE VERTICAL DE 56 CM Y ABATIBLE + 45°/ -45°. 7. ARTICULADO. 8. INTEGRADA POR UNA LÁMPARA CON: 9. LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. 10. FUENTE DE LUZ: 11. ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LED’S BLANCOS. 12. ENSABLADO EN BASE DE ALUMINIO. 13. TIEMPO DE VIDA ÚTIL GARANTIZADAS DE 50,000 HORAS 14. TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE DE: 4,400 A 5,600 KELVIN 15. INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (RA) MÍNIMO DE 95% 16. TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO DE 20 CM 17. PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 1.30 M 18. ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 560 W/M2 CON UN TOTAL DE 160,000 LUXES 19. MANGO: 20. DESMONTABLE 21. ESTERILIZABLE, CON VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 300 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN. 22. ENSABLE RÁPIDO NO ENROSCABLE 23. PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO SITUADO A RAS DE CÚPULA PARA MANEJO DE 24. ENCENDIDO 25. APAGADO 26. BATERÍA RECARGABLE 27. BATERÍA INTEGRADA AL PEDESTAL RODABLE, DE LA MISMA MARCA QUE LA LÁMPARA. 28. TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO DE 180 MINUTOS. 29. TIEMPO DE CARGA AL 100% DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS. 30. CABEZAL CON SUPERFICIE DE SALIDA DE ILUMINACIÓN CERRADO HERMÉTICAMENTE, SUPERFICIES EXTERIORES LISAS QUE PERMITAN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN RÁPIDA Y SEGURA | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  | VOLTAJE ELÉCTRICO: 120V/ 60HZ | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |