66. ASPIRADOR DE SUCCIÓN CONTINUA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOLIO |  | | PARTIDA |  | CLAVE DE CUADRO ESTATAL |  |
| ÁREA REQUIRENTE | SECRETARÍA DE SALUD JALISCO | | | | | |
| DESCRIPCIÓN  TÉCNICA: | 1.-ASPIRADOR PORTÁTIL DE SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE.  2.-MODO DE OPERACIÓN CONTINUO. 3.-SISTEMA LIBRE DE MANTENIMIENTO. 4.-CON UN FLUJO DE 20 L/MIN O MAYOR.  5.-PANEL DE CONTROL PARA ENCENDIDO Y APAGADO. 6.-REGULACIÓN DEL NIVEL DE SUCCIÓN. 7.- INDICADOR DE NIVEL(PRESIÓN) DE SUCCIÓN. 8.-AJUSTE DE LA PRESIÓN DE SUCCIÓN DE 0 A 650 MMHG O SU EQUIVALENTE (93.32KPA, 933.59MBAR O 27.55INHG) O MAYOR.  9.-NIVEL MÁXIMO DE RUIDO 65 DB.  10.-CON RECIPIENTE DE VIDRIO O PLÁSTICO REUSABLE. 11.-CAPACIDAD TOTAL DE RECOLECCIÓN DE 5 LITROS COMO MÍNIMO EN DOS FRASCOS DE 2.5 LITROS CADA UNO.  12.-VÁLVULA DE SEGURIDAD CONTRA DERRAMES. 13.-CON FILTRO ANTIBACTERIAL EN LA SALIDA DEL AIRE SI LA TECNOLOGÍA LO REQUIERE. 14.-CON BASE RODABLE DE TRANSPORTE. 15.-CON MANGUERAS, CONECTORES Y ADAPTADORES QUE PERMITAN EL USO INMEDIATO DEL ASPIRADOR. 16.- GABINETE A PRUEBA DE OXIDACIONES.  17.- PANEL DE CONTROL SILENCIOSO. | | | | | |
| ACCESORIOS | CANT | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 1 | MANGUERAS CONECTORES ADAPTADORES | | | | |
|  |  | | | | |
| INSTALACIÓN: | N/A | DESCRIPCIÓN | | | | |
|  |  | | | | |
| DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: | | | | | | |
| APEGARSE A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO |  |